实验名称：香水成分的毛细管气相色谱分析

- 实验目的

1、了解气相色谱法分离的原理及其适用范围；

2、学习氢火焰离子化检测器的结构和使用方法；

3、了解程序升温技术在气相色谱分析中的应用；

4、了解毛细管气相色谱柱的性能；

二、实验原理

气相色谱法是采用气体作为流动相的一种色谱法，多组分的试样是通过色谱柱得到分离，主要是通过物质在固定相和流动相（气相）之间发生吸附、脱附和溶解、挥发的分配过程。气相色谱法应用于气体试样的分析，也可以分析易挥发或可转化为易挥发物质的液体和固体。但其不适用于高沸点，热敏性物质的检测。在同一气相色谱分析条件下,采用纯样加大法和保留值对照,对风油精的5个主要组分进行了定性分析

氢火焰离子化检测器是以氢气和空气燃烧生成的火焰为能源，当有机化合物进入以氢气和氧气燃烧的火焰，在高温下产生化学电离，电离产生的离子，在高压电场的作用下，形成离子流，经过高阻（106～1011Ω）放大，成为与进入火焰的有机化合物量成正比的电信号，因此可以根据信号的大小对有机物进行定量分析。

本实验采用程序升温，低沸点先出峰，高沸点后出峰。风油精中含有的有机物成分复杂，沸程较宽，宜采用程序升温（即柱温按预定的加热速度，随时间作线性或非线性的增加），可使各组分以最佳柱温流出色谱柱，改善复杂试样的分离，缩短分析时间。

针对风油精的主要成分（薄荷脑、樟脑、桉油、丁香酚、水杨酸甲酯）是具有香味的挥发性有机物，因此适合采用毛细管柱气相色谱法，氢火焰离子化检测器，程序升温进行分离和分析。

- 实验步骤

- 根据实验条件，将色谱仪按仪器操作步骤调节至进样状态，，待仪器的电路和气路系统达到平衡。基流稳定后，准备进样。

- 吸取风油精0.2μL分别四次进样，程序升温从140℃，以20℃/min的速度升至200℃。采样并记录色谱数据。

3、实验完毕后，按要求关好仪器。

四、实验条件

1、仪器与试剂

气相色谱仪（山东金普—GC2010，配有氢火焰离子化检测器，毛细管气路）

氮气钢瓶，氢气钢瓶，空气压缩机

微量进样器 1 μL

风油精（主要组成：薄荷脑、樟脑、桉油、丁香酚、水杨酸甲酯）

无水乙醇（分析纯），萘（分析纯）

0.5g/10ml风油精-乙醇

0.1g/10ml萘-乙醇

- 色谱条件

色谱柱：弹性石英毛细管色谱柱

（件号：01—11—1109

柱型：SF—54（高惰性交联）

规格：30m×0.32mm×0.4um

汽化室温度：220℃

柱温采用程序升温：起点140℃，以20℃/min的速度升至200℃。

混合载气流速：1.0ml/min

分流比：30:1

进样量：0.2 μL

- 数据记录及处理（附原始图）

1、原始数据图

| 序号 | 被测物 | 萘浓度（g/mL） | 萘峰面积 | 水杨酸甲酯峰面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标1# | 10ml乙醇+0.1097g水杨酸 | 0.1 | 31345.6 | 10740.1 |
| 标2# | 10ml乙醇+0.1975g水杨酸 |  | 26458.309 | 22120.291 |
| 标3# | 10ml乙醇+0.3158g水杨酸 |  | 51124.422 | 23376.277 |
| 标4# | 10ml乙醇+0.3923g水杨酸 |  | 15472.276 | 9764.674 |
| 标5# | 10ml乙醇+0.5077g水杨酸 |  | 4459.219 | 19447.699 |
| 风油精1# | 10ml乙醇+0.5597g水杨酸 |  |  |  |

2、将实验数据计算结果列入下表中

以第一组为计算示例

Ai/As=10740.1/31345.6=0.3426，

mi/ms=0.1097/0.1000=1.097

| 序号 | Ai/As | mi/ms |
| --- | --- | --- |
| 标1# | 0.3426 | 1.097 |
| 标2# | 0.8360 | 1.975 |
| 标3# | 0.4572 | 3.158 |
| 标4# | 0.6311 | 3.923 |
| 标5# | 4.3612 | 5.077 |

3、.以Ai/As为纵坐标，mi/ms为横坐标，做内标标准曲线。

（因为标3#、标4#点偏差较大，所以舍弃。）

4、风油精样品

（1）、定性分析

A、 从保留时间定性知：因为萘保留时间为4.9min左右 ，所以6号峰为萘的出峰数据；

B、其他组份按沸点高低出峰，沸点低的先出峰，沸点高的后出峰（桉油176℃、樟脑204℃、薄荷脑216℃、水杨酸甲223℃、萘230℃、乙醇78.4℃），其出峰顺序和峰高，峰面积等相关数据列表如下。

| 峰号 | 峰名 | 保留时间 | 峰高 | 峰面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙醇 | 1.023 | 1033005.625 | 1986655.625 |
| 2 | 桉油 | 2.632 | 3058.857 | 6757.900 |
| 3 | 樟脑 | 3.432 | 4253.667 | 8443.316 |
| 4 | 薄荷脑 | 3.557 | 47698.668 | 81538.898 |
| 5 | 水杨酸甲酯 | 3.74 | 57240.332 | 107425.547 |
| 6 | 萘 | 4.848 | 2597.918 | 6185.573 |

- 、定量分析

在样品中Ai/As=107425.547/6185.573=17.3671。

代入y=1.043x-0.9866，则mi/ms=17.597,那么mi=1.7597g即水杨酸甲酯的含量为1.7597g

- 实验结果及讨论

（1）、为什么毛细管气相色谱柱的柱效比填充柱高？

答：气相色谱组分在气相中流动速度快，增加柱长，可以提高柱效。毛细管柱（一般为30-100m），填充柱（一般为15m），而且毛细管柱要比一般的直译柱细的多，所以毛细管气相色谱的柱效比填充柱高。

- 、程序升温技术可用于何种试样的分析？

答：恒温条件下，沸程很宽的样品才采用程序升温操作。柱温按一定的加热速率，随时间做线形或非线性的增加。在较低的初始温度下，沸点较低的组分先出峰，随着柱温的增加，较高沸点的组分也能较快的流出，并得到分离良好的尖峰。各组分的保留值可用色谱峰最高处的相应温度即保留温度表示。

3、注意事项

（1）、实验前先开载气，实验结束后关载气，实验过程中不能断气。

（2）、避免出现超前锋，所以要进样准确进样准确，样品浓度不能太大。

（3）、气相温度不够，温度太低会造成峰拖尾，流动相速度太慢也会造成峰拖尾。

（4）、进样时，进样针应先用被测试液润洗几次，然后缓慢抽取一定量试液，然后针头朝上派去多于试液便可进样。